附件

建筑节能和建筑门窗检测数据采集上传接口标准

# 接口设计原理

为实现建筑节能和建筑门窗试验机采集系统与检测系统数据交互，采集系统从检测单位服务器采集库中获取检测样品的编号，采集系统完成试验后将采集到的原始数据上传到服务器采集库中，在检测系统中实现节能检测采集原始数据和采集曲线展示。

设计原理示意简图如下：

# 采集库结构说明

## 采集库名称: ACSEnergyDB(固定名称，不允许修改)

## 采集库版本：Microsoft SQL Server

## 采集项目信息表: TestItem

| 序号 | 列名 | 类型 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SortId | int | 序号 | 主键 |
| 2 | ItemCode | Varchar(20) | 检测项目代号 |  |
| 3 | SubCode | Varchar(20) | 采集参数代号 |  |
| 4 | ItemName | Varchar(100) | 检测项目名称 |  |
| 5 | SubName | Varchar(100) | 采集参数名称 |  |
| 6 | TestCount | int | 试验数量/次数 |  |
| 7 | Xname | Varchar(30) | 曲线X轴名称 |  |
| 8 | Xunit | Varchar(30) | 曲线X轴计量单位 |  |
| 9 | Yname | Varchar(30) | 曲线Y轴名称 |  |
| 10 | Yunit | Varchar(30) | 曲线Y轴计量单位 |  |

## 采集数据总表: TestData

| 序号 | 列名 | 类型 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sysPrimaryKey | Varchar(20) | 记录编号 | 主键 |
| 2 | ItemCode | Varchar(20) | 检测项目代号 | 必填 |
| 3 | SubCode | Varchar(20) | 采集参数代号 | 主键 |
| 4 | CurOrder | int | 试件序号/试验次数 | 主键 |
| 5 | SampleNum | Varchar(30) | 样品编号 | 必填 |
| 6 | MaxLc | int | 试验机量程(kN) | 力学试验信息 |
| 7 | Times | int | 持续时间(s) |  |
| 8 | MaxSpeed | float | 加荷速度峰值(N/s) |  |
| 9 | TestTime | datetime | 试验开始时间 |  |
| 10 | OperName | Varchar(40) | 持续时间（s） |  |
| 11 | Temperature | float | 试验温度(℃) |  |
| 12 | Humidity | float | 试验湿度(%) |  |
| 13 | MaxLoad | float | 最大力 |  |
| 14 | MaxLoadUnit | Varchar(30) | 最大力单位(k或kN) |  |
| 15 | Pressure | float | 试验气压(kPa) | 建筑外门窗气密性试验信息 |
| 16 | Length | float | 开启缝长(m) |  |
| 17 | Acreage | float | 试件面积(m2) |  |
| 18 | QmxZyCq | float | 正压100Pa标准状态渗透量(m3/h) |  |
| 19 | QmxFyCq | float | 负压100Pa标准状态渗透量(m3/h) |  |
| 20 | QmxZyCq1 | float | 正压100Pa单位开启缝长 空气渗透量[m3/(m·h)] |  |
| 21 | QmxFyCq1 | float | 负压100Pa单位开启缝长 空气渗透量[m3/(m·h)] |  |
| 22 | QmxZyq1 | float | 正压100Pa单位面积空气渗透量[m3/(m2·h)] | 建筑外门窗气密性试验信息 |
| 23 | QmxFyq1 | float | 负压100Pa单位面积空气渗透量[m3/(m2·h)] |  |
| 24 | QmxZyCq2 | float | 正压10Pa单位开启缝长空气渗透量[m3/(m·h)] |  |
| 25 | QmxFyCq2 | float | 负压10Pa单位开启缝长空气渗透量[m3/(m·h)] |  |
| 26 | QmxZyq2 | float | 正压10Pa单位面积空气渗透量[m3/(m2·h)] |  |
| 27 | QmxFyq2 | float | 负压10Pa单位面积空气渗透量[m3/(m2·h)] |  |
| 28 | KfyZyP1 | float | 检测压力 P1(Pa) | 建筑外门窗抗风压试验信息 |
| 29 | KfyFyP1 | float | 检测压力-P1(Pa) |  |
| 30 | KfyZyP2 | float | 检测压力 P2(Pa) |  |
| 31 | KfyFyP2 | float | 检测压力-P2(Pa) |  |
| 32 | KfyZyP3 | float | 检测压力 P3(Pa) |  |
| 33 | KfyFyP3 | float | 检测压力-P3(Pa) |  |
| 34 | QrxsM | float | 计量箱壁热流系数(W/K) | 传热系数试验信息 |
| 35 | QrxsA | float | 计量面积(m2) |  |
| 36 | QrxsE | float | 内表面辐射率 |  |
| 37 | QrxsQ | float | 修正前传热系数[W/(m2·K)] |  |
| 38 | QrxsX | float | 设备修正系数 |  |
| 39 | QrxsH | float | 修正后传热系数[W/(m2·K)] |  |
| 40 | DrxsS | float | 填充板面积(m2) | 导热系数试验信息 |
| 41 | DrxsD | float | 试件厚度(m) |  |
| 42 | DrxsK | float | 导热系数[W/(m·K)] |  |
| 43 | DrxsR | float | 热阻 (m2·K/W) |  |

## 力学试验实时采集数据表: JmsjBzls

此处只列举界面砂浆-拉伸粘结强度(标准状态) 力学试验实时采集数据表结构,其它采集项目力学试验实时采集数据表结构和存储格式与此表结构相同，表名按采集项目信息表TestItem中ItemCode+ SubCode列组合。

| 序号 | 列名 | 类型 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sortid | bigint | 序号 | 自增列 |
| 2 | sysPrimaryKey | Varchar(20) | 记录编号 | 与数据总表对应 |
| 3 | CurOrder | int | 试件序号 | 与数据总表对应 |
| 4 | PlayTime | float | 时间值(s) |  |
| 5 | LoadValue | float | 力值(N) |  |

## 导热系数实时采集数据表: DticDrxs

此处只列举建筑保温砂浆-导热系数试验实时采集数据表结构,其它采集项目导热系数试验实时采集数据表结构和存储格式与此表结构相同，表名按采集项目信息表TestItem中ItemCode+ SubCode列组合。

| 序号 | 列名 | 类型 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sortid | bigint | 序号 | 自增列 |
| 2 | sysPrimaryKey | Varchar(20) | 记录编号 | 与数据总表对应 |
| 3 | CurOrder | int | 试验次数 | 与数据总表对应 |
| 4 | Testtime | datetime | 采集时间 |  |
| 5 | Tlh1 | float | 试件左侧温度-热侧(℃) |  |
| 6 | Tlc1 | float | 试件左侧温度-冷侧(℃) |  |
| 7 | Tlwc | float | 试件左侧温度差(℃) |  |
| 8 | Trh1 | float | 试件右侧温度-热侧(℃) |  |
| 9 | Trc1 | float | 试件右侧温度-冷侧(℃) |  |
| 10 | Trwc | float | 试件右侧温度差(℃) |  |
| 11 | Tfhl | float | 防护板温度-左侧(℃) |  |
| 12 | Tfhr | float | 防护板温度-右侧(℃) |  |
| 13 | Tfhc | float | 防护板温度差(℃) |  |
| 14 | Drsl | float | 导热系数-左侧[W/(m·K)] |  |
| 15 | Drsr | float | 导热系数-右侧[W/(m·K)] |  |
| 16 | Drsp | float | 导热系数-平均[W/(m·K)] |  |
| 17 | Jarp | float | 加热功率(W) |  |

## 传热系数实时采集数据表: WhjgQrxs

| 序号 | 列名 | 类型 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sortid | bigint | 序号 | 自增列 |
| 2 | sysPrimaryKey | Varchar(20) | 记录编号 | 与数据总表对应 |
| 3 | CurOrder | int | 试验次数 | 与数据总表对应 |
| 4 | Testtime | datetime | 采集时间 |  |
| 5 | Tsai | float | 空气温度-热室(℃) |  |
| 6 | Tsae | float | 空气温度-冷室(℃) |  |
| 7 | Tsac | float | 热冷室空气温度差(℃) |  |
| 8 | Tjis | float | 热室温度-内表面(℃) |  |
| 9 | Tjes | float | 热室温度-外表面(℃) |  |
| 10 | Tjcs | float | 热室内外表面温度差(℃) |  |
| 11 | Tsis | float | 试件温度-热表面(℃) |  |
| 12 | Tses | float | 试件温度-冷表面(℃) |  |
| 13 | Tscs | float | 试件热冷表面温度差(℃) |  |
| 14 | Q | float | 电暖气加热功率(W) |  |

## 建筑外门窗气密性实时采集数据表: JzmcQmxn

| 序号 | 列名 | 类型 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sortid | bigint | 序号 | 自增列 |
| 2 | sysPrimaryKey | Varchar(20) | 记录编号 | 与数据总表对应 |
| 3 | CurOrder | int | 试验次数 | 与数据总表对应 |
| 4 | Pressure | float | 压差(Pa) |  |
| 5 | ABoostflow | float | 附加渗透量-升压流量(m3/h) |  |
| 6 | ABloodflow | float | 附加渗透量-降压流量(m3/h) |  |
| 7 | AMeanflow | float | 附加渗透量-平均流量(m3/h) |  |
| 8 | TBoostflow | float | 总渗透量-升压流量(m3/h) |  |
| 9 | TBloodflow | float | 总渗透量-降压流量(m3/h) |  |
| 10 | TMeanflow | float | 总渗透量-平均流量(m3/h) |  |
| 11 | AirPermeability | float | 空气渗透量(m3/h) |  |

## 建筑外门窗抗风压实时采集数据表: JzmcKfyx

| 序号 | 列名 | 类型 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sortid | bigint | 序号 | 自增列 |
| 2 | sysPrimaryKey | Varchar(20) | 记录编号 | 与数据总表对应 |
| 3 | CurOrder | int | 试验次数 | 与数据总表对应 |
| 4 | ZyPressure | float | 正压-压力差(Pa) |  |
| 5 | Zybxza | float | 正压-测点a变形值(mm) |  |
| 6 | Zybxzb | float | 正压-测点b变形值(mm) |  |
| 7 | Zybxzc | float | 正压-测点c变形值(mm) |  |
| 8 | Zybend | float | 正压-挠度(mm) |  |
| 9 | FyPressure | float | 负压-压力差(Pa) |  |
| 10 | Fybxza | float | 负压-测点a变形值(mm) |  |
| 11 | Fybxzb | float | 负压-测点b变形值(mm) |  |
| 12 | Fybxzc | float | 负压-测点c变形值(mm) |  |
| 13 | Fybend | float | 负压-挠度(mm) |  |

## 采集项目编号视图:sysNumData_View

该视图查询的数据是从检测单位服务器检测库sysCurrentRecord表中获取的，由于各检测单位检测库名称未统一，如视图查询中的检测库名称与检测单位不同，须调整。

| 序号 | 列名 | 类型 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sysPrimarykey | Varchar | 记录编号 |  |
| 2 | itemCode | Varchar | 检测项目代号 |  |
| 3 | SampleNum | Varchar | 样品编号 |  |
| 4 | QRCodeBar | Varchar | 二维码编号 |  |
| 5 | SampleDisposePhase | Varchar | 样品数据状态 |  |

# 采集数据上传详解

## 采集系数从采集库“ACSEnergyDB”获取试验编号；

## 自动要号：采集系数通过外接硬件扫描枪获取试件二维码编号，根据二维码编号从编号视图“sysNumData_View”中获取对应的检测项目和编号信息；

## 手动要号：采集系统按项目信息表“TestItem”中检测项目和采集参数名称，列出试验机开展的采集项目；根据试验员选择的采集项目，从编号视图“sysNumData_View”中获取该采集项目下可检的样品编号；(可从采集数据总表“TestData”表中过滤掉已采集过的样品记录，以建筑门窗-抗风压为例：Select * From sysNumData_View Where itemCode='JZMC' and SysPrimaryKey not in (Select SysPrimaryKey From TestData Where itemCode='JZMC' and subCode='KFYX'))

## 采集系统完成试验后，采集数据上传；当样品编号中的每一个试件试验结束后(或整个样品所有试验结束后)，由采集系统将试验采集数据传入采集数据总表“TestData”和各采集项目实时采集数据表中；

## 采集数据总表上传信息要求，按本文档2.3表格备注中的说明写入采集项目相关的采集信息列中，力学试验和建筑外门窗每一个试件对应一条记录，按记录编号、采集项目代号和试件序号可查询，传热系数和导热系数每一个样品编号对应一条记录；

## 实时采集数据上传信息要求，按本文档2.4至2.9的表格结构写入各采集项目对应的实时采集信息表中，实时采集数据各试件采集点数据应从开始采集到采集结束顺序存储。